| 详细技术需求、工期要求、付款方式 | 一、技术参数： （一）分析天平： 1.最大称量范围≥21g。 2.规格：十万分之一电子天平。 3.重复性≤±0.02mg。 4.线性≤±0.03mg。 5.可读性≤0.01mg。 6.原装进口。 （二）CO2激光除烟仪： 1.除烟通道数：2个。 2.风扇流量≥240m³/h。 3.过滤效率≥99.97%（≤0.3μm过滤效果）。 4.噪音≤65dB。 5.系统流量≥2*100m³/h。 （三）动静脉足泵： 1.具备压力循环治疗功能或脉冲压力治疗功能或同时具备这两种功能。 2.治疗压力：60mmHg -200mmHg可调，精度±10%。 3.压迫时间间隔：20S-50s连续可调，默认值为20s，误差±1s。 4.可同时连接两个充气治疗气囊或两个充气垫。 5.具备至少三种治疗模式，可根据病情自行选定。 6.显示屏幕能够显示压力值，能够显示不同侧肢体的连接治疗状态。 7.设计轻巧和一体式床钩，便于携带和安装，实现随时随地血栓预防。 8.脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲石膏足垫、脉冲手垫。 9.具有超压、保压超时故障报警功能。 10.治疗时间可定时设定或长开，定时时间到有报警提示。 11.运行时噪音低于42分贝。 （四）高速冷冻离心机： 1.最高转速：≥16000rpm,最大离心力≥17000Xg。 2.温控范围：-20℃―+30℃,定时范围：0 min–999min。 3.温度精度：±2℃。 4.转头容量：2mlX12。 5.电源：220V 50Hz。 6.整机功率：≥1.1KW。 （五）新生儿黄疸治疗箱： 1.输入功率：≤600VA。 2.控温方式：箱温控制，肤温监测等。 3.控温范围：25℃-34℃。 4.肤温显示范围：5℃-65℃。 5.黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃。 6.皮肤温度传感器精度：±0.3℃。 7.床面温度均匀性：≤0.8℃。 8.婴儿舱内噪声：≤45dB（A）。 9.故障报警：超温、传感器、偏差、风机、断电、系统报警等。 10.床面上有效表面内的总辐照度： ≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED） ≥3.0mW/cm² （下灯箱光源为LED）。 11.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED） ≥2.5mW/cm² （下灯箱光源为LED）。 12.床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度： ≥2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED） ≥3.5mW/cm² （下灯箱光源为LED）。 13.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4。 14.黄疸治疗光源主波长：420nm-470nm。 （六）灭菌器： 1.符合欧盟法律B级标准。 2.22L＜机器容积＜25L。 3.机器内托盘数量≥4个。 4.脉动真空灭菌次数≥3次。 5.真空干燥进程≥1次。 6.具备内置蒸汽发生器。 7.具备电子、机械双安全保护门锁，具备过热过压保护功能，超温自动停止加热。 8.控制方式：全自动控制。 9.具有DB检测程序。 10.温度：121℃，134℃。 11.LED屏显示温度、压力、时间等信息。 12.原装进口。 13.维修资料齐全。 （七）监护仪： 一、主机功能： 1.原装进口（需附上进口报关单），模块化插件式监护仪。 2.≥10.4英寸彩色TFT显示器。 3.中文化操作界面，波形及数字位置，大小可调整。 4.存储功能: ≥48小时趋势及图表回顾。 5.声、光分级报警。 6.断电情况下，整机可持续工作≥2小时。 二、监测功能： 1.基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉搏、双有创血压。 2.所有参数可同时监测。 3.3导联心电图监测。 4.具有ST分析功能，配置十二导ST数值显示及MAP环状图。 5.心率测量范围：30-300bpm。 6.扫描速度：12.5,25或50mm/s。 7.血氧饱和度监测具有防运动干扰与低灌注功能。 8.血氧测量和显示范围：30-100％；测量精确度：±1％。 9.无创血压测量模式：手动、自动可根据临床需要设置多种不同的测量间隔。 10.血压测量范围：30-210mmHg。 11.呼吸监测： 测量方法：阻抗法； 测量范围：4 -120次/分钟； 测量精度：±5％。 12.双有创压力监测： 测量范围：-40 to 320mmHg； 测量精度：±5％。 （八）牙科综合治疗机： 1.牙科综合治疗机和空气压缩机二者均要求注册证上为“进”字号或“许”字号。 2.牙科综合治疗机采用液压升降方式，升降范围满足44cm至70cm左右，靠背倾角满足0°到70°左右。 3.带冷光源无影灯，可以进行强弱光的转换。 4.痰盂盆能够90°移动。 5.手机系统悬挂能旋转，方便医生自由操作。 6.带有恒温漱口水系统。 7.手机的工作由脚开关气体控制，病人椅的动作具有脚开关和手控制两种独立的控制方式。 8.带有牙片看片灯装置。 9.带有纯净水转换系统一套。 10.带有进口高速标准手机2支，进口低速手机一套，进口三用喷枪2套，弱力吸引器1套，强力吸引器1套，标准医生座椅1张等常规配置。 11.带有牙科综合治疗机使用的压缩机一台： (1)压缩机必须静音，噪音≤55db； (2)气压最大为0.8Mpa； (3)电源220V，频率50Hz； (4)具有温度保护功能，过热自动断电。 12.牙科综合治疗机和空气压缩机整机保修三年。 （九）鼻动力系统： 1.采用原装进口的鼻动力系统，提供进口报关单，包含鼻动力主机1台，直排式吸引手柄1把，0°刀头1把，12°刀头1把及70°刀头1把等。 2.使用的鼻刨削刀头能够完全拆卸下来清洗。 3.鼻动力主机具有双向和单向转动功能，具有5档转速调节，单向转速能达到6000转∕分，往复转速能达到3000转∕分。 4.直排式吸引切割手柄，带有灌注和吸引通道，可自由调节方向角度。 5.带有可线性控制转速的脚踏开关。 6.提供吸引切割手柄及各种型号的刨削刀头供货报价。 （十）鼻内窥镜摄像系统： 1.原装进口鼻内窥镜系统，提供进口报关单。 2.全数字医用摄像主机。 3.数字化医用摄像头，摄像头晶片为CCD，三晶片，像素≥1280×1024,具有光学变焦功能。 4.摄像主机及摄像头均采用逐行扫描技术。 5.摄像主机及摄像头能够手动∕自动白平衡。 6.摄像主机图像输出具有DVI等数字接口。 7.冷光源采用氙灯或LED灯，包含专用导光束，氙灯功率≥175W。 8.医用专业液晶监视器，具有DVI等数字接口，分辨率≥1280×1024，尺寸≥17寸。 9.配有专用台车。 10.提供鼻内窥镜的供货报价。 （十一）心电图机： 1.原装进口，便携式携带。 2.输入阻抗：≥20 MΩ。 3.电极偏移公差：≥±550mA。 4.具有防除颤功能。 5.普通模式滤除比率：≤-100 dB。 6.患者漏电流：≤5×10-8A。 7.标准灵敏度：10 mm/mV ±5%。 8.内部噪音：≤20μVp-v。 9.通道间的干扰：≤-40 dB。 10.频率反应：150 Hz（≥71%，高切滤波器：150 Hz）。 11.采样比率≥8000个/秒。 12.波形数据处理器参数： ①最小信号反应：≤20μVp-v 。 ②EMG滤波器至少具有25，35Hz（-3 dB）。 ③高切滤波器有多种选择：75，100，150Hz。频率高的滤波条件可减少波形的失真，避免诊断的误差。 ④AC线滤波器具备50，60Hz选择。 ⑤时间常数：≥3.2 s 。 13.记录器参数： ①能记录3通道、3+1通道、6通道并打印，长时间节律导联记录。 ②在记录过程中，检出心律失常能自动延长记录。 ③仪器能进行实时记录心电波形或通过“回顾”键记录按此键之前10秒的心电波形，把已经过去的心电波形记录在记录纸上。 ④具有负荷后定时自动记录的功能。 ⑤纸速：10，12.5，25，50 mm/s 。 ⑥机械噪音：≤48 dB，(纸速10，12.5，25 mm/s) ⑦打印数据：程序类型，版本，日期和时间，纸速，灵敏度，导联名，滤波器，患者信息（ID号，性别，年龄），事件标记，电极脱落，噪音等。 ⑧电源要求：电池操作时间：≥60分钟。 ⑨可在彩色LCD显示器中同屏显示12导联的ECG波形，使用中文或英文进行操作记录。 ⑩可显示数据：波形，患者信息，记录设置，操作模式，心率，QRS同步标记，出错信息，电极脱落，噪音等。 （十二）超声骨密度仪： 1.原装进口全干式超声骨密度仪，内外不应有水囊、油囊等任何液体软囊。 2.检测部位为跟骨。 3.测量时间≤10秒。 4.与全身双能X线检查相关性好 ，测量结果与双能X线同样准确。 5.参数包括：SOS,BUA, 硬度等参数。 6.内置中央数据处理系统,嵌入式微处理器。 7.中国人参考数据库。 8.双侧超声探头与足部直接接触。 9.耦合剂方式：仅用耦合剂。 10.内置式打印机方便移动到病床即时出报告。 11.系统工作站具有数据统计功能，外置打印机打印彩色A4数据报告。 12.工作站电脑配置：品牌电脑intel酷睿i3-4160 (双核四线程3.6GHz)/4G内存/1T硬盘/1G独显/DVD刻录/正版Win7/键盘鼠标/20英寸屏,彩色激光打印机。 13.质控检查：每天，使用提供的质控假体进行定标，或者开机自动定标校正无需质控骨膜。 14.操作温度：15°~~35°。 15.操作湿度：35%~~80%。 16.重量：≤10公斤 轻便可随身携带。 二、投标单位资质要求： 1、投标人所在单位及厂家的企业营业执照（复印件）； 2、企业法人授权委托书/投标人资格的证明文件（含经办人身份证复印件）； 3、医疗器械生产/经营许可证（复印件）； 4、医疗器械注册证及附表（复印件）； 5、预算价10万元以下的项目，投标商在投标时无需提供厂家授权委托书，但在签订合同前，中标商需提供厂家授权委托书；预算价10万元以上的项目，投标商在投标时需提供厂家授权委托书； 6、投标报价表（附报价、扣率、投标价）； 7、投标人应提供详细配置清单及配件、消耗品报价清单（并提供销售优惠价）； 8、投标人应提供产品售后维修承诺书、产品宣传彩页、使用机型华东地区用户名单；设备免费上门安装调试及医生使用培训，整机保修至少1年； 9、卖方需向买方提供一套中文操作手册，一套完整的维修技术资料； 10、产品质量承诺书及所投机型的宣传彩页； 11、所有提供的资格证明材料必须加盖单位红章。 三、医院付款方式：产品验收合格使用正常后付全款的90%，剩余10%一年后付款。 |
| --- | --- |