**黄山市人民医院结核病实验室设备采购项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安装位置** | **产品名称** | **规格（mm）** | **单位** | **数量** | **材 质 说 明 备 注** |
| 1 | 操作间 | 边台 | 3050\*750\*800 | 组 | 1 | 钢木结构：【台面】采用≥12.7mm厚黑色耐酸碱实芯理化板，操作面前边上经圆滑处理，台面板需要满足以下性能：1.抗酸碱性能：乙酸、氨水、双氧水、醋酸、乙酯氯化镁、甲基橙、龙胆紫、异戊醚、硫酸铜溶液等36种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级，投标时须提供检测报告。2.物理性能：拉伸强度68.5Mpa、弯曲强度166 Mpa、压缩强度246Mpa、线膨胀系数2.8×10-5℃-1、表面耐磨性（500g）检验结果755r、表面漆膜硬度检验结果6H、尺寸稳定性横向0.23%纵向0.11%、体积电阻率3.4×1010Ω、抗大球冲击：冲击高度2300mm 无可见破坏、耐污染性测试结果等级5，无变化。投标时须提供检测报告。3.环保性能：甲醛释放量（空气中）参考EN 13986：2004+A1:2015检测结果≤0.08mg/m3，产品需符合《绿色建筑选用产品证明商标准用证》，投标时须提供检测报告。4.抗菌性能要求：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、单增李斯特菌、海氏肠球菌8种菌种均有检测。投标时须提供检测报告。5.该产品根据测试结果及燃烧性能等级判据，燃烧性能标识为：GB8624B1(B-s1,d0)；符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级的B1级。投标时须提供检测报告。6.三聚氰胺的特殊迁移检测方法（EN13130-1:2004＆DD CEN/TS13130-27:2005）：用95%乙醇在60℃浸泡6小时 ＜2.0，检测合格。投标时须提供检测报告。7.表面杀菌/抑菌剂残留性能要求：根据国家标准《GB2763-2014》进行检测：甲胺磷（mg/kg）、克百威（mg/kg）、乙酰甲胺磷（mg/kg）、毒死蜱（mg/kg）、三唑磷（mg/kg）、辛硫磷（mg/kg）、氯氰菊酯（mg/kg）等12种检测实测值均未检出。投标时须提供检测报告。投标时提供以上检测报告及台面生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书复印件放入询价响应文件中；【框架】采用40\*60\*1.5mm方管，表面经酸洗、磷化、化学防锈处理后均匀灰白环氧喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，承重性能好；【柜体】采用优质的三聚氰胺板，断面经优质PVC防水封边；【铰链】采用110度开启的铰链；【滑轨】采用三节静音滑轨；【拉手】采用铝合金、一字型、沙白色、喷塑处理的暗拉手；【地脚】采用直径为12mm的螺杆与ABS一体成型，高度可调节，防滑减震。 |
| 2 | 边台 | 1800\*750\*800 | 组 | 1 |
| 3 | 边台 | 1600\*750\*800 | 组 | 1 |
| 4 | 边台 | 1000\*750\*800 | 组 | 1 |
| 5 | 水槽水龙头 | 550\*450\*310 | 套 | 1 | 【水槽】采用黑色、防酸碱PP材质一体成型制成。【水龙头】采用实验室专用三联水龙头，铜制阀芯，乳白色环氧树脂烤漆处理。 |
| 6 | 洗眼器 | 单口台上式 | 套 | 1 | 主体为加厚铜质，高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。软性橡胶喷头，出水口经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。PP材质的防尘盖，使用时自动被水冲开。开关时水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。最大水压7巴。 |
| 7 | 塔式插座盒 |  | 套 | 8 | 特制的塔式铝合金线槽固定盒，上安装一个三孔或五孔的插座面板，接3根各1.5米以内的电线和1个连接电源的插头。 |
| 8 | 二缓 | 更衣柜 | 850\*400\*1800 | 组 | 2 | 全木结构：【柜体、层板、后背板等】均采用优质三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边处理；【拉手】采用仿不锈钢拉手，表面光洁美观；【铰链】采用110°优质铰链。【样式】双门对开，带锁，上层衣帽柜，中间晾衣杆，底层鞋柜。 |
| 9 | 边台 | 1000\*600\*800 | 组 | 1 | 材质参数同上边台。 |
| 10 | 水槽水龙头 | 440\*330\*280 | 套 | 1 | 【水槽】采用黑色、防酸碱PP材质一体成型制成。【水龙头】采用实验室专用单联水龙头，铜制阀芯，乳白色环氧树脂烤漆处理。 |
| 11 | 洗眼器 | 单口台上式 | 套 | 1 | 材质参数同上洗眼器。 |
| 12 | 杂项 | 实验圆凳 |  | 张 | 4 | 黑色或蓝色，五爪、皮面、液压升降。 |
| 13 | 传递窗 | 600\*600\*600 | 套 | 3 | 304不锈钢材质传递窗，机械互锁，紫外杀菌。 |
| 14 | 百叶 | 340\*340 | 套 | 2 | 优质ABS材质，装于吊顶上，连接管道通风。 |
| 15 | 通风系统一 | 操作间通风 | 项 | 1 | 含管道风机、3米左右PVC风管、弯头、三通、风机支架等主辅材。 |
| 16 | 通风系统二 | 安全柜通风 | 项 | 1 | 含管道风机、1.5米左右PVC风管、弯头、风机支架等主辅材。 |
| 17 | 货物运输费 |  | 项 | 1 | 货到黄山市人民医院医技楼三楼结核病实验室。 |