五官科听力检测室参数

01、房间功能：符合GB/T12190和GB/T6882、GB/T16403标准，本房间用于听力测试、脑干诱发电位测试。

02、★隔声性能：在室外噪声≤65db(A)的情况下，室内本底噪声≤25dB (A)

03、尺寸外径：370cm×275cm×280cm

04、墙体厚度：≤110mm

05、整体结构：内外全钢悬浮结构

06、隔声门：全钢结构，双层永磁密封结构

07、隔声窗：双层中空玻璃，隔声窗隔音量大于等于50dB（A），

08、减震系统：减震浮筑底板，隔声量大于等于50dB（A），底办上均安装阻尼减震器

09、照明系统：无声、无电磁干扰LED灯

- ★室内电源：高性能低泄露电源滤波器，可处理220v/380V、50Hz多种规格电源线滤波器，屏蔽效能大于80dB,外装一个电源插头，内配电源插座

- 通风系统：主动式有源通风系统，换气量大于等于120m3/H，带消音处理，消音量大于35dB

- ★隔声材料：三聚氰胺棉，符合国家室内空气质量标准GB50325-2001，要求零甲醛吸音棉并提供“零甲醛检测报告”，提供《吸声检测报告》

- 地面材料：防潮复合地板

- 内墙和顶面材料：金属穿孔吸音板，吸音系数0.8以上，隔声量大于等于50dB(A)

- 外墙表面：2.0厚冷轧钢板并喷塑

- 信号转接：10通道信号转接器