多功能呼吸机技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| *1.1 | 适用范围 | 儿童、成人 |
| *1.2 | 产地 | 整机原装进口，验收时提供进口报关单，每台带有同品牌原厂模拟肺一个，进口呼吸管路2套。 |
| 1.3 | 用户要求 | 所投型号机器在省内三甲医院用户≥10家或华东地区20家，招标时提供用户单位名单并加盖用户单位公章或提供合同复印件加盖公司公章； |
| *1.4 | 彩色触摸屏 | 屏幕≥12 英寸，中文操作 |
| 1.5 | 可以显示3 道波形和2个呼吸环 | 波形﹙压力-时间；容量-时间；流速-时间），2 个环（压力-容量；流速-容量） |
| 2 | 电源、气源要求 |  |
| 2.1 | 后备电池 | 标配45分钟以上 |
| 2.2 | 氧气源压力 | 0.3~0.5MPA医用氧气 |
| *2.3 | 空气气源 | 机器自带原厂同品牌空压机（非涡轮机），空压机单独报价，不计入本次招标，无需提供空压机 |
| 3 | 通气模式及功能 |  |
| 3.1 | 工作通气模式 | 1.容控同步控制/辅助模式(VC) 2.容控同步间歇指令通气SIMV(VC) 3.压力支持PS 4.持续正压通气 CPAP，呼气末正压PEEP 5.压力控制-双向气道正压通气PC-BIPAP或Bi-Level或DuoPAP |
| *3.2 | 至少可选配升级以下高级通气模式中的一种，并提供报价供参考 | ①Smartcare②Autoflow③PAV＋④NAVA |
| *3.3 | 流量传感器 | 非压差式流量传感器，若非永久流量传感器，需按消耗品单独报价并免费提供五年耗材 |
| 4. | 参数设置 |  |
| 4.1. | 容控下潮气量 | 25ml-2000 ml |
| 4.2. | 呼吸频率 | 4-80次/min |
| 4.3. | 呼气末正压 | 0-35cmH2O |
| 4.4. | 氧气浓度 | 21-100% |
| 5. | 监测内容 |  |
| 5.1. | 压力参数 | 气道峰压、平均压、呼气末正压等 |
| 5.2. | 容量参数 | 吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量等 |
| 5.3. | 报警参数 | 管路压力、分钟通气量、潮气量、呼吸频率、吸呼比等，氧浓度，窒息报警时间，呼吸回路断开报警 |
| 5.4. | 肺功能参数 | 顺应性、气道阻力、浅快呼吸指数 |
| 5.5. | 氧气浓度 | 实际吸入氧气浓度值 |
| 6. | 附件及消耗品分项报价（要求提供原厂价格） |  |
| *6.1 | 附件及消耗品 | 每台提供过滤器2只，湿化罐2只，积水装置2套，或呼出盒2套，并提供单独报价 |
| 7. | 备注 |  |
| 7.1 | 所投标设备数据接口 | 须开放，与医院HIS 系统无缝连接 |
| 7.2 | 该设备核心部件 | 产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、零部件备件清单及报价、维修密码等； |