2019年设备耗材试剂院内招标公告（六十七）

生物显微镜院内招标询价公告

我院拟对生物显微镜进行询价，欢迎有资质的相关供应商投递资料，资料接收截止日期2019年5月11日。

一、设备名称及数量

原装进口生物显微镜  1台

二、基本要求：

1.产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

2.提供设备正常运转须配备的耗材清单及其报价；

3.所投型号产品安徽省内三甲医院用户≥3家或华东地区三甲医院用户≥15家，招标时提供用户名单并加盖用户单位公章或提供合同复印件加盖公司公章；

4.中标后，提供操作规程（含WORD档），提供良好的培训。

三、技术参数

1.光学系统：无限远较正光学系统，齐焦距离必须满足国际标准≤45mm；

2.调焦：载物台垂直运动距离≥25mm，具有聚焦粗调限位器；

3.照明装置：内置式照明器，卤素灯功率≥100w，具有光强预调开关，内置式滤色镜，满足左右手操作；

4.平场消色差式物镜数量≥5个，具体物镜规格要求如下：

4X（NA≥0.1，WD≥18.5mm）   10X（NA≥0.25，WD≥10.6mm）

20X（NA≥0.4，WD≥1.2mm） 40X（NA≥0.65，WD≥0.6mm）

100X（NA≥1.25，WD≥0.15mm）；

5.具备宽场三目观察筒，宽视野目镜倍数≥10X，带屈光度校准功能；

6.具备六孔物镜转换器；

7.具备环保节能感应开关，无人操作≥30分钟可自动关闭透射光源；

8.可同我院现用江苏捷达品牌骨髓细胞图像处理软件匹配使用，软件匹配所需材料及产生的费用由供货商提供。

四、投标资料要求：

1.投标人所在单位的企业营业执照、医疗器械生产/经营许可证、医疗器械注册证，医疗器械注册登记表（复印件）；

2.技术参数响应表；

3.设备配置清单；

4.产品检测报告；

5.产品的宣传彩页；

6.售后服务及质量承诺；

7.近3年内所投型号产品安徽省三甲医院用户≥3家或华东地区三甲医院用户≥15家，招标时提供用户名单并加盖用户单位公章或提供合同复印件加盖公司公章，否则为无效标。

联系地址：黄山市人民医院采购中心

联系人：邹老师

联系电话：0559-2533342

邮政编码：245000

标书一式三份，标有目录和页码，并进行装订，否则废标处理。

（备注：邮寄资料时，请注明“生物显微镜”的字样。）