婴儿辐射保暖台技术参数

一、设备名称及数量

婴儿辐射保暖台  1台

二、基本要求

1、所投产品必须提供产品出厂检测报告，包括产品详细检测内容目录；

2、产品中标后，供货方必须提供产品的合格证、中文使用说明书、维护手册、维修手册、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

3、所投型号产品安徽省内三甲医院用户≥3家或华东地区三甲医院用户≥15家，招标时提供用户名单并加盖用户单位公章或提供合同复印件加盖公司公章；

4、中标后，提供操作规程（包含WORD电子版），厂家提供规范的操作维护培训，培训完成后颁发培训证书，保修期内厂家对我院在用婴儿辐射保暖台系列设备至少每年免费提供一次质控检测。

三、技术参数

1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、设置温度与皮肤温度分屏显示；

3、独立的超温保护系统；

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7、前面板具有温度校正功能；

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10、具有数据储存功能；

11、设备具有APGAR评分计时功能；

12、具有RS-232接口；

13、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤750VA；

14、肤温控温范围：32℃～37.5℃；

15、肤温显示范围：5℃～65℃；

16、控温精度：≤0.5℃；

17、皮肤温度传感器精度≤±0.2℃；

18、床面温度均匀性：≤2℃ ；

19、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动；

20、婴儿床倾斜角度：无级可调；

21、婴儿床尺寸≥780*610；

22、故障报警包含断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；

23、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² ；

24、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² ；

25、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4；

26、必须具备黄疸治疗装置，所投产品必须配备呼吸复苏气囊、头部固定支架、低压吸引器、无接触输氧头罩；

27、设备设计使用寿命≥8年。