YAG激光治疗仪技术参数

- 设备名称及数量

- YAG激光治疗仪                              1台

二、基本要求

1、所投产品必须具备医疗器械注册证；

2、产品中标后，供货方必须提供产品的报关单或合格证、中文使用说明书、维护手册、维修手册、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

3、所投型号产品安徽省内三甲医院用户≥1家或全国范围内三甲医院用户≥5家，招标时提供合同复印件或发票复印件并加盖公司公章；

4、中标后提供操作规程（包含WORD电子版），厂家提供规范的操作维护培训；

5、投标时需提供产品彩页或产品说明书，提供配套耗材报价清单；

6、本项目所有※项技术参数必须完全满足，非※号项技术参数负偏离≤2项，否则作无效标处理。投标人必须按实事求是的原则，是负偏离的必须注明，如验收时发现有虚假应标，我院将根据相关法律法规对投标人作出相应的惩罚。

三、技术参数要求：

1、工作激光：

※1.1、激光光源类型：YAG激光，脉冲方式：Q-开关；

※1.2、激光波长：1064 nm±5 nm；

※1.3、激光脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲和3脉冲；

1.4、激光脉冲宽度：4ns±0.5ns；

1.5、激光输出能量（眼球前）：脉冲输出能量；

1.6、光斑大小≤30um；

1.7、激光最高重复发射频率≥2.5Hz；

1.8、激光光束汇聚角：16°-18°；

2、瞄准激光：

2.1、瞄准激光波长：630 nm～655 nm；

2.2、瞄准方式：双光束或三光束瞄准聚焦；

3、裂隙灯参数

3.1、变倍形式≥5档变倍；

3.2、目镜：12.5X；

3.3、屈光度调节范围至少满足：-5D-+3D；

3.4、裂隙宽度0mm-14mm连续可调；

3.5、裂隙长度至少满足2mm-13.8mm连续可调；

3.6、瞳距至少满足55mm-75mm连续可调；

3.7、裂隙角度至少满足±90°连续可调；

4、激光与裂隙灯一体式设计。

四、整机保修≥3年。