尿流动力学检测仪技术参数

- 设备名称及数量

- 尿流动力学检测仪                            1台

二、基本要求

1、所投产品必须具备医疗器械注册证；

2、产品中标后，供货方必须提供产品的报关单或合格证、中文使用说明书、维护手册、维修手册、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

3、所投型号产品安徽省内三甲医院用户≥3家或全国范围内三甲医院用户≥10家，招标时提供合同复印件或发票复印件并加盖公司公章；

4、中标后提供操作规程（包含WORD电子版），厂家提供规范的操作维护培训；

5、投标时需提供产品彩页或产品说明书，提供配套耗材报价清单，测压导管限价140元/根，超过该报价视为无效标；

6、本项目所有※项技术参数必须完全满足，非※号项技术参数负偏离≤3项，否则作无效标处理。投标人必须按实事求是的原则，是负偏离的必须注明，如验收时发现有虚假应标，我院将根据相关法律法规对投标人作出相应的惩罚。

三、技术参数要求：

1、尿动力主机，独立的电源开关，无线蓝牙模块，无线灌注泵模块， 重

力传感器接口，尿道牵引接口；

2、压力传感器

※2.1、压力传感器与电脑工作站之间蓝牙无线传输数据，患者可以随身携带，动态检测；

2.2、通道数 ≥4 个；

2.3、测定范围-50～200cmH2O，精度±2%；

※2.4、具备空气测压功能，具有气体传导测压传感器；

3、尿流率传感器

※3.1、蓝牙无线尿液流量计，数据通过无线技术传输到工作站中

※3.2、传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置；

3.3、尿流量测定范围 0～1200ml；

3.4、精度≤±2%；

3.5、尿流率测定范围 0～50ml/min；

4、肌电图系统

※4.1、携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者；动态检测EMG；

4.2、通道数≥2 个；

4.3、测量采样频率满足：2～1000 Hz；

4.4、系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实

※5.1、灌注泵与电脑工作站之间，蓝牙无线控制；

5.2、具有重量传感器计量功能，并实时自动检测和修正数字滚轴式水泵的灌注量；

5.3、数字式灌注泵，主机上具有一键式开关灌注泵功能电脑控制，可以实时调节灌注速度；

5.4、灌注速度范围 5～140ml/min（可以实时调节）；

5.5、灌注量 0～1000 ml，可以自定义灌注量，精度≤±2%；

5.6、当压力及容量超过预设值时，泵自停保护；

5.7、在儿童模式时，可以自动计算出适合小儿的灌注速度，并有提示语出现；

6、尿道测压牵引器系统；

※6.1、工作站蓝牙无线控制尿道测压牵引器；

6.2、电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值；

6.3、牵引速度 0.5 ～ 3 mm/s，到达顶端自动停止；

6.4、可用长度 300mm；

6.5、回位速度≥20mm/s；

6.6、尿道测压具有恒压灌注装置及限流灌注系统；

7、 软件系统

7.1、在电脑上可以实时作尿动力各项检查项；

7.2、符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，具有男性，女性，小儿尿动力检查系统；

7.3、一次完成同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量；

7.4、中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码；

7.5、界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份；

7.6、具有小儿尿动力分析系统，具有小儿列线图；

※7.7、一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零；

7.8、独立式辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全性膀胱检查，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作；

7.9、同步语音系统，各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能；

7.10、一键式实时调节膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化，祛除脏器本体压力；

7.11、膀胱压力容积测定，自动计算膀胱顺应性；

7.12、片段误差分析系统，认为误差自动辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差；

7.13、压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图）；

7.14、自动分析功能；

7.15、漏尿点压力分析及尿道压力描计分析；

7.16、压力性尿失禁等级分析；

7.17、事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能；

8、导管

用于尿动力检查的各种导管为开放性。

四、整机保修≥3年。