脉搏血氧仪技术参数要求

1.血氧饱和度：

测量范围：70%～100%

显示范围：0% ～100%

测量精度：运动状态下：±3%  非运动状态下：±2%

分辨率：1%

2.脉搏率：

测量范围：30～250次/分

测量精度：±3次/分

分辨率  ：1次/分

3.屏幕显示参数：血氧饱和度、脉率、脉搏强度柱状显示

4.配备蓄电池要求：单次电量非蓝牙操作可达至少24小时，蓝牙操作可达至少12小时

5.软件要求：

具有专业的分析软件

基于Windows平台

可通过蓝牙或USB连接线将主机存储的数据传送到带分析软件的PC电脑

可评估SAHS患者的治疗效果

可进行呼吸监测、睡眠分析，用于睡眠呼吸疾病的筛查与诊断

分析报告必须包含完整的数据和SpO2趋势曲线

分析结果可出具可靠的、简洁的分析报告，且分析报告可打印

该软件可独立分析病人数据，无需上传至其他服务器或平台进行数据分析。且病人数据保存至本地PC电脑

6.配置要求：该脉搏血氧仪必须具备：

脉搏血氧仪主机、配套的血氧饱和度探头

蓄电池、绑带件

装有分析软件的光盘和数据传输线

PC电脑:联想家悦3005台式机整套（含鼠标键盘）

打印机：惠普M1136黑白激光打印机 A4打印