
U型输液天轨及L隔帘轨道技术参数

一、在病房每床配置1套U型输液天轨和吊杆。

▲输液挂架采用无级伸缩。并提供专利证书。
材料：天轨采用铝合金做原料，通过型材模具和成型模具制作而成，然后对其表面进行静电喷塑抗氧化处理，外观美观大方；

外观：吊杆表面采用铝合金喷塑，输液架表面应光滑，无明显划伤、挂钩无毛刺、锈迹等缺陷；

输液轨道主要由天轨、滑动小车、输液吊架等部分组成；

天轨、输液架的结构如图所示：

[image: image1.png]



1、天花板；2、天轨；3、滑车；4、挂架顶钩；5、侧钩；6、底钩；7、螺钉或胀栓；     

U型输液天轨尺寸：长2300mm、宽907mm；

输液挂架及挂钩均选用铝合金材料制作吊杆，管材壁厚≥1mm，具有坚固、重量轻、不变型的特点；

滑车轮采用尼龙66制作或滚动轴承；

输液吊架可以无级伸缩自如，可单手操作，操作简便；

挂架顶钩的额定载负为6kg，每只侧钩和底钩为2kg；

在额定负载下，输液架应操作灵活，各零部件不应变形和损坏；

二、为提高医院医疗设备档次，并符合现代化医疗条件需要，在病房每床配置1套L型隔帘轨，每米不少于5个小滑车、铝合金材料，经久耐用、美观大方。

隔帘轨不含帘布。

病房每床配置一套“L”型隔帘轨，隔帘轨采用铝合金材料，然后对其表面进行静电喷塑抗氧化处理。每套“L”型床帘轨配置小滑车。

L型隔帘轨尺寸：长2500mm、宽1700mm。

注意事项：吊顶为石膏板已完成，请投标人自行考虑安装事宜。


