附件：全自动洗板机技术参数

一、设备名称及数量

全自动洗板机  1台

二、基本要求：

1.满足我院血液病实验室洗板工作要求；

2.产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

3.提供设备正常运转须配备的耗材清单及其报价；

三、技术参数

1.显示屏幕≥4英寸液晶显示屏，中文显示。

2.适用于平底、U和V型底酶标板或酶标条，适用于标准96孔或其他类型的酶标板、条等。

3. 配备8针冲洗头或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。

4.残 液 量≤3ul/孔。

5.清洗液量为10-3000ul/孔，1ul递增。

6.清洗次数：  0-20次可调。

7.清洗条数：  1-12排可调。

8.浸泡时间：  0-3小时可调。

9.具有振板功能，时间、速度可调，振板时间：  0-3小时可调。

10.能编辑存储15组以上程序。

11.洗液通道满足1个或3个，具有蒸馏水通道，废液通道。

12.冲洗压力、液量可调。

13.多种冲洗方式可选，可减少气泡，保证冲洗干净彻底。

14.所有通道均具有液面感应自动报警功能。

15.可以选择板洗、行洗、跳洗，可进行板底清洗，板底清洗高度可调。