附件：高频电刀参数

1.利用有效电极尖端产生的高频电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，从而起到切割和止血的目的。

2.具有纯切，混切，单极电凝，双极电凝等功能；

3.输出功率可调节，并数字显示；

4负极板监测功能，自动监测负极板与病员皮肤接触质量并以排灯显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，报警提示并自动切断电刀输出；

5.输出口防误插功能；

6.工作音频指示，并可调节音量；

7.两路输出端口：手控刀端口，脚控刀端口；

8.全悬浮（CF)型并带有短路保护系统；

9.可连接多种品牌内窥镜，应用于腹腔镜等内窥镜手术；

10.提供中文说明书；

11.提供简明操作规程卡；

12.提供安装，提供操作培训；

13.输出参数（须满足）：

①.纯切 300w ②混切 200w ③单极标凝 120w

④双极凝 50w