附件1：高频电刀参数

- 利用有效电极尖端产生的高频电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，从而起到切割和止血的目的。

- 具有单极电切，单极电凝功能，工作频率（主频率）为512KHz；

- 输出功率可调节，并数字显示；

- 负极板监测功能，自动监测负极板与病员皮肤接触质量并以排灯显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，报警提示并自动切断电刀输出；

- 具有自适应模式，可以自动调整切、凝效果。根据电极接触组织的状态（阻抗高低）自动调整输出波形，而维持输出功率不变；

- 输出口防误插功能；

- 工作音频指示，并可调节音量；

- 两路输出端口：手控刀端口，脚控刀端口；

☆9.可以使用刀片式脚控刀和手控刀；

10.全悬浮（CF)型并带有短路保护系统；

11.提供中文说明书；

12.提供简明操作规程卡；

13.提供安装，提供操作培训；

14.输出参数（须满足）：

①.单级切：额定负载500Ω，额定功率90w，

②.单级凝：额定负载500Ω，额定功率90w。